**除颤监护仪招标参数**

1. 具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能
2. ★同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
3. 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。
4. 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
5. 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。
6. ★监护功能：可选配升级SpO2、体温、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。
7. ★支持3导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。
8. ★配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。
9. 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
10. ★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。
11. 体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。
12. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
13. 符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP55。