## Sheet1
景东县人民医院冷藏、冷冻冰箱采购需求表
序号 | 名称 | 数量 | 主要参数 | 预算单价（元） | 规格型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 医用冷藏箱 | 2台 | 1、温度区间：微电脑控制，箱内温度控制在2~8℃范围内。 2、样式：立式、双门。有效容积（L）：≥1000L。 3、门体材质：电加热玻璃门，可根据使用环境选择常开、常关、自动电加热三种模式，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 4、高亮度LED白色数码屏，视觉更柔和，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH。 5、温度波动性≤2℃，箱内均匀性≤±1℃。 6、完善的声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警等功能，确保存储物品的安全。标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，实时显示箱内温度变化。 7、资质：医疗器械注册证 | 23000
2 | 医用冷冻冰箱 | 1台 | 1、样式：立式，双门 2、箱内有效容积：≥500L 3、箱体材质：PCM钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁.内胆材质：PCM钢板 4、设定温度在-20~-40℃范围调节，微电脑控制，LED显示精度0.1℃，控制更精确，确保运行状态安全稳定 5、外门2扇，抽屉式设计，标配12个独立抽屉，强度高，确保存储安全，用户分类存放物品，便于查找，合理调整箱内利用空间 6、双压机独立双系统：上下两个间室可独立控制、运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用，两个空间都可以根据实际需要单独关闭和开启。上下两室可分温区存储，满足用户对不同温度的需求 7、标配USB接口，温度数据可溯源，随时查询并保存温度数据。标配蓄电池，断电后持续24小时记录箱内温度并进行声光报警并维持屏幕供电。 8、资质：医疗器械注册证 | 21000
3 | 医用冷藏箱 | 2台 | 1、样式：立式、单门。有效容积（L）：≥400L。 2、优化制冷系统设计，制冷高效。 3、门体材质：电加热玻璃门，可根据使用环境选择常开、常关、自动电加热三种模式，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 4、微电脑控制，箱内温度控制在2~8℃范围内。箱内温度、湿度双屏分区独立显示，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH。 5、箱内温度波动性≤2℃，箱内均匀性≤±1℃，箱内物品存储环境更加安全。 6、完善的声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能，确保存储物品的安全。 7、标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，实时显示箱内温度变化。标配远程报警接口和USB数据导出接口。 8、资质：医疗器械注册证 | 9000
4 | 血液冷藏箱 | 1台 | 1、规格：有效容积≥120L，立式 2、温度显示：高性能LED数码显示管，显示精度0.1℃。 3、报警模式：具有高温、低温、传感器故障、开门、断电报警等多种功能。开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。 4、门把手：外置把手设计，配机械锁，方便开启。 5、前后4个脚轮，2个支撑脚，前轮带刹车装置 6、自动化霜：标配自动化霜功能，强制除霜。 7、测试孔：标配1个测试孔。 8、标配联网温湿度智能一体机模块 9、注册要求：产品具有医疗器械注册证。 | 13000
5 | 超低温冷冻储存箱 | 1台 | 1、样式：立式，单门。 2、有效容积≥80L。 3、箱体采用优质钢板. 4、内壁采用喷涂铝板材质。 5、箱体标配暗锁，可加外挂锁，保障样本安全。 6、箱体前两个支撑脚+后两个脚轮设计，方便移动安放。 7、高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体8.内温度-20℃~-40℃范围内任意设定，显示精度1℃。 9、标配孔径≥25mm的测试孔1个，方便监控箱内温度。 10、标配联网温湿度智能一体机模块 11、声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 12、产品具备医疗器械注册证。 | 9000
合计：人民币¥ 元 （大写人民币： 元）
注：1、本项目必须一次性提供所有需求的冰箱，若仅提供其中一项或几项，将不取用； 2、请将该表格放置在投标文件的第一页方便唱标。
报名公司名称： （加盖公章）
报名人： |  |  |  | 联系方式： 年 月 日