项目名称：景东县人民医院染色通风柜采购项目

项目预算：120000元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 报价（元） | 合计金额（元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| 1 | 染色通风柜 | 4 | 台 | 30000 |  |  |  |  |
| 合计人民币（含税） | | 小写： 元，大写： 元整 | | | | | | |

**设备性能技术参数要求**

染色通风柜

1、材质和外形尺寸：全钢结构，1800\*850\*2350(mm)。中标后方需根据甲方要求到现场对接。

2、上箱体：采用1.0-1.2mm厚冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用≥5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。

3、下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.0-1.2mm厚的冷轧板折弯制作，表面环氧树脂粉沫喷涂；抠手采用铝合金材料，内嵌式抠手，表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用DTC，开启度≥110°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点。

4、可视窗：≥5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置。

5、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。

6、照明：采用节能孔灯，隐藏于顶板，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。

7、控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。

8、中标方负责安装并保证正常使用。

**本项目采用综合评分，评审标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备报价 | 公司资质 | 售后服务 | 参数需求 |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

1. 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。
2. 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求，第一个档次：6～10分，第二个档次：1～5分。
3. 售后服务根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。
4. 参数需求40分，不满足一项扣1分。