一、项目名称：景东县人民医院产后康复仪采购项目

采购内容及预算：采购产后康复仪1台，预算单价49500元/台。

二、产后康复仪性能技术参数要求

功能用途：用于对患者体表肌电信号进行采集、分析、反馈训练，以及对患者肌肉施加电刺激，以辅助诊断和恢复肌肉功能障碍，适用于产后康复等临床场景。

1. 主机：便携式一体机，配备不小于7寸触摸屏，支持便捷操作调节方式，如旋钮、触摸屏操作等。

2. 通道配置

具备不少于四通道的独立表面肌电采集功能，用于精准采集肌电信号。

配备不少于四通道神经肌肉电刺激通道，支持多部位或多患者同时使用。

支持肌电触发电刺激功能，通道数不少于四通道。

3. 采样性能

采样位数不低于16位。

AD采样率不低于8192Hz。

4. 电刺激参数

输出电流范围为0 - 100mA。

输出脉冲波形为双向平衡波，以提升患者刺激舒适度。

具备调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，在过程中实现不同频率、脉宽之间的转换。

脉冲宽度范围在10μs - 1000μs。

刺激频率范围为0.5Hz - 999Hz，1Hz以上可1Hz连续可调，误差不超过±5%。

5. 肌电测量参数

测量范围为1μV - 999μV(r.m.s)。

最高分辨率不大于2μV(r.m.s)。

通频带为20Hz - 500Hz(-3dB)。

6. 其他硬件要求

支持快速开机、关机功能，开机后直接进入操作软件界面。

各通道具备清晰标识区分，便于临床操作。

具备移动载体及支架，满足床边、出诊等多场景使用需求。

采用双供电模式（内置电源+外接电源），适应不同临床应用场景。

7. 康复方案：具备多种产后康复治疗方案，涵盖但不限于子宫复旧、卵巢保养、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等常见产后症状的治疗。

8. 评估功能：支持采用表面肌电方法对腰背部等部位肌肉状态进行评估，并生成相应报告。

9. 反馈治疗：能够通过采集肌肉肌电信号进行生物反馈治疗，辅助患者进行肌肉放松训练。

10. 自定义功能：支持用户自定义编辑电刺激参数及治疗方案，并可存储自定义方案，满足个性化治疗需求。

11. 数据管理：可对评估数据进行管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等操作。

12. 操作辅助：方案界面设有电极片粘贴示意图，方便操作；具备电极贴片脱落自动识别及断电保护功能。

13. 系统设置：支持对系统基本参数进行设置，如屏幕校准、亮度调节、时间调节及软件程序更新等。

14. 设备拓展：支持设备级联功能，拓展通道数不少于8通道，可实现多台设备同时操作治疗 。

15. 供应商需提供完善的售后服务，包括设备安装调试、人员培训、质保期内免费维修等服务内容。

三、本项目采用综合评分（不承诺选择最低价，若同品牌、同型号、同服务选低价），评审标准：

| 设备报价 | 供应商公司资质及产品资质 | 质保及售后服务 | 设备参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 30 | 30 |

1.报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购设备报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。

2.公司及产品资质，根据供应商和产品的资质进行评分，第一个档次：6～10分，第二个档次：1～5分。

3.质保及售后服务，根据供应商提供的售后服务承诺及质保期进行评分，第一个档次：21～30分，第二个档次：11～20分，第三个档次：1～10分。

- 4.设备参数需求，不满足一项扣1分。