景东县人民医院产科设备院内采购项目需求参数要求

及评审标准表

项目名称：景东县人民医院产科设备院内采购项目

项目预算：120000.00元，大写：壹拾贰万元整。

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 报价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 多功能产床 | 1 | 台 | 70000 |  |  |  |  |
|  | 婴儿复温台 | 1 | 台 | 15000 |  |  |  |  |
|  | 单通道输液泵 | 2 | 台 | 6000 |  |  |  |  |
|  | 单通道微量泵 | 2 | 台 | 4000 |  |  |  |  |
|  | 电动吸引器 | 1 | 台 | 5000 |  |  |  |  |
|  | 高级分娩综合训练模型 | 1 | 台 | 5000 |  |  |  |  |
|  | 药品急救车 | 1 | 张 | 5000 |  |  |  |  |
| 人民币（含税） |  | 小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.报价超预算单价为无效投标。 2.所提供设备生产日期为成交通知书发出之日起半年以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 参数要求及评审标准：

- 多功能产床技术参数

1.主机医用线性电机，安全电压为DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音。

2.操作系统：中央护士站或护栏内外双侧控制键

3.脚轮：中控双面脚轮，脚轮直径：≥150mm .

4.背部、膝部、整床高低升降、后倾等部位调节方式为电机电动操作系统完成，

5.分体式升降护栏，使产妇更安全。

6.中控刹车系统使产床的稳定性更好。

7.提供医院选择臀部位置V型切口或直边床垫。

★8.直流电机升降系统,恒速、静音、无静电、低电压（12V）。

9.护栏为双侧内嵌护士与产妇控制键。护栏为模具一次性吹塑成型。

★10.不间断电源系统可保证紧急情况下使用。

11.小腿支撑器，配合腿部床板升降操作按钮，升高或降低。

12.超低的起始位置给便于孕妇上下床。

13.床垫材质为PU表面材料、海绵填充或更好材质。

- ★14.产品具备医疗器械注册证。验收合格之日起，整机质保≥3年，使用年限≥8年。

- 15.技术参数

| 床体宽度 | ≥1030mm（含护栏） |
| --- | --- |
| 床面长度 | ≥2250mm |
| 床面宽度 | ≥870mm |
| 床面最低高度 | 510mm±10mm |
| 床面最高高度 | 910mm±10（不含床垫） |
| 床面背板上折角度 | 0-65°±5° |
| 座板上折角度 | 0-16°±2° |
| 床面后倾角度 | ≥8°±1° |
| 脚板升降距离 | 160mm±10mm |
| 脚板上折角度 | ≥90°±5° |
| 脚板下折角度 | ≥90°±5° |
| 脚板外摆角度 | ≥90° |

| 16.配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 床体 | 套 | 1 |
| 2 | 床头板 | 个 | 1 |
| 3 | 护栏 | 副 | 1 |
| 4 | 隐藏式搁腿架、脚蹬 | 对 | 1 |
| 5 | 高密度记忆海绵床垫 | 张 | 1 |
| 6 | 隐藏式助力手柄 | 对 | 1 |
| 7 | 污物盆 | 个 | 1 |
| 8 | 辅助台 | 个 | 1 |
| 9 | 输液架 | 个 | 1 |
| 10 | 电源线 | 根 | 1 |
| 11 | 脚轮 | 支 | 4 |

二、婴儿复温台技术参数

1.温控方式：微电脑高精度伺服控温

2.温控模式：预热、自动、手动控制模式

★3.温控范围：32℃～38℃，温控扩充范围：25℃～38℃，，用于特殊婴儿护理

4.温度显示范围：至少25℃～42℃

5.温控精度：≤0.5℃

6.床面温度均匀度：≤2℃

7.温度显示精度：≤0.1℃

8.温度传感器精度：≤0.3℃

9.升温时间：≤45min

10.显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

11.报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能

★12.超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置

13.脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

14.辐射头角度：±90°水平无级可调

15.床面倾斜±10°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸

16.LED照明：照明方向、亮度无级可调

17.铝镁合金或更高端材质的机体，整体支架采用立柱轨道，双托盘、输液架在立柱轨道上下可调

18.产品具备医疗器械注册证。验收合格之日起，整机质保≥3年，使用年限≥8年。

19.基本配置：旋转辐射头、 床面、控制面板、脚轮、摇床、双托盘、输液架，输液密封口、RS-232接口、LED照明灯、下置X光拍片盒

20.产品具备医疗器械注册证。验收合格之日起，整机质保≥3年，使用年限≥8年。

三、单通道输液泵技术参数

1. 显示：大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计。

2.  屏幕显示内容：输液状态、无线图标、电源及静音指示图标、阻塞等级、实时压力显示、输液器品牌、 报警显示、输液速度、预置量、输液累计量、剩余时间等。

3. 输液器规格：输液器档位1-6档可选。

4.  输液速度：流速范围：1ml/h~1100ml/h, 可按1ml/h 递增或递减。

★5. 流速误差：±5%(普通输液器),泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下， 输液精度达到±3%。

6.  预置量范围：1ml~9999ml,  以 1ml 递增或递减。

7. 输液量误差：±5%(普通输液器)。

8.  快排快输速度：快排、快输操作过程中输液泵运行速度为700ml/h。

9. 气泡灵敏度：输液器中的气泡大于40μL,  用声音文字发光报警提示。

10.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警。

11. 报警优先级具有高、中、低三级，高优先级：阻塞报警、气泡报警、开门报警、速度异常报警、电池耗尽报警；中级报警；输液完成；低级报警：欠压报警、遗忘操作报警。

12.  内置锂电池，断电续航≥3小时。

★13.产品具备医疗器械注册证。验收合格之日起，整机质保≥3年，使用年限≥8年。

四、单通道微量泵技术参数

1、注射器自动校准识别功能(适用所有品牌注射器)。内置≥25种品牌的5ml、10ml、20ml、  30ml、50(60)ml规格注射器供选用， 能自动识别注射器规格。

2、多种静脉给药模式： ml/h注射模式、恒速注射模式、 时量推注模式、TIVAI模式、间断给药模式。

3、简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。

4、预设功能：能预设注射所需求药量，提高使用者工作 简易性及方便性。

5、恒速模式下，具有10种单位自动进行换算，无需人工换算： mL/h、mL/min、

mg/h、ug/h、mg/min、ug/min、  mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、 ug/kg/min

6、内置25种品牌的5ml、10ml、20ml、  30ml、50(60)ml规格注射器供选用， 能自动识别注射器规格。

★7、注射量误差：±2.0%(机械误差±1%)。

8、阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别：低300±100mmHg、中500±150mmHg、高900±200mmHg。

9、内置锂电池，断电续航≥3小时。

★10、产品具备医疗器械注册证。验收合格之日起，整机质保≥3年，使用年限≥8年。

五、电动吸引器技术参数

★1. 采用大流量无油润滑真空泵。

2. 大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。

3. 设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。

4. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。

5. 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。

★6.极限负压值： ≥0.09MPa(680mmHg)

7.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150~ 680mmHg)

★8.抽气速率： ≥40L/min

9.贮液瓶：≥2500ml×2 只 (玻璃)

10.噪声: ≤60dB(A)

★11.产品具备医疗器械注册证。验收合格之日起，整机质保≥3年，使用年限≥5年。

- 高级分娩综合训练模型技术参数
1.宫颈检查模型：宫颈口扩张大小、宫颈口变化程度及抬头与坐骨棘平面位置关系。
★2.宫颈检查模型
• 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5.
• 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。
• 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。
• 阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。
• 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。
• 阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。
3. 胎儿模型：
• 标准胎儿皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。
• 胎儿附件：脐带、胎盘。
4. 分娩模型：
• 模型会阴部柔软，弹性极佳，可模拟真实状态下的助产操作。
• 可练习会阴护理技术。
• 腹部由透明腹壁与仿真皮肤，便于观察分娩能演示及胎头与坐骨棘平面位置关系的观察

- 5.验收合格之日起，整机质保≥3年。

★配置清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级分娩综合技能训练模型 | 台 | 1 |
| 2 | 胎盘 | 个 | 2 |
| 3 | 透明盖 | 个 | 1 |
| 4 | 脐带 | 根 | 4 |
| 5 | 润滑剂 | 份 | 2 |
| 6 | 产前宫颈变化与产道关系模型 | 套 | 1 |
| 7 | 使用说明书 | 份 | 1 |
| 8 | 产品合格证 | 份 | 1 |
| 9 | 保修卡 | 份 | 1 |
| 10 | 宫颈检查模型 | 个 | 6 |
| 11 | 胎儿模型 | 个 | 2 |
| 12 | 分娩模型 | 个 | 1 |
| 13 | 会阴缝合模型 | 个 | 2 |

- 药品急救车技术参数

- 1.产品规格：≥850（L），≥宽 52cm × 高 95cm

- 2.车体由耐冲击的工程塑料ABS材质组成。车体内装有五层抽屉，2个小号抽屉，2个中号抽屉，1只大号抽屉。内置分割片，可自由分隔存放不同的药品和物品，抽屉可拆卸清洗消毒，抽拉轻松并有中控锁定装置（也可以做成一次性锁），存储更具安全性。

- 3. 配有不锈钢护栏，配有隐含式副工作台，方便护士记录使用。

- 4. 超静音脚轮，对角刹车，作业及推动中安静无异音。

- 5. 带有可移动的显示器工作台，方便小型仪器在抢救中使用，带有外接电源，可以扩大抢救车载抢救室的使用范围。

- 6. 带有可伸缩输液架，四爪钩设计，方便快速输液，带有心肺复苏板，氧气瓶托架，针头处理器，杂物箱，中控锁，便捷式精简设备，可为抢救节省时间。

- 7. 配件有两个垃圾桶，区分不同的垃圾。

A标段采用综合评分，评审标准：

| 设备报价 | 公司资质 | 服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

- 1、报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算，院内采购基准价为所有投标供应商最低报价。

- 2、公司资质根据我院在采购公告中需要供应商符合的资质要求，公司资质齐全：10分,公司资质不全：0分。

- 3、服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务，质保期等进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。

- 4、参数需求40分，无法满足带星号★参数每条扣2分，非星号参数每条扣1分，扣完为止。