项目编号：YNGWCG202616

归属地：普洱市景东彝族自治县人民医院

景东县人民医院2026年第16批设备器械采购项目

（动态心电图记录仪）

采

购

文

件

采 购 人：景东彝族自治县人民医院

日    期：2026年10月

第一章  采购公告

采购公告

项目采购基本情况

1、采购项目名称：景东县人民医院2026年第16批设备器械采购项目（动态心电图记录仪）。

采购预算、采购内容：动态心电图记录仪5台，单台预算20000元，项目总预算100000元。

2、供应商报名资料：供应商请持营业执照（加盖公章扫描件）、法定代表人身份证明书（加盖公章扫描件）、法定代表人授权委托书（加盖公章扫描件）、法定代表人或委托代理人身份证（加盖公章扫描件）、联系人和联系方式（加盖公章扫描件）、医疗器械经营许可证（加盖公章扫描件）、产品医疗器械注册证（加盖公章扫描件）；生产厂家参与投标的需额外提供生产许可证（加盖公章扫描件）。于报名截止时间前将上述资质证明文件以扫描件的形式发送至景东县医院邮箱jdxyysbk@163.com报名（邮件主题务必写明：所投项目名称、公司名称）。

3、报名截止时间：2026年10月12日下午17时30分止。

4、采购时间及地点：采购时间由医院择定时间自行组织专家评审，供应商无需到现场参加。

5、响应文件递交方式：响应文件正本一份、副本一份。本项目报名成功后，响应文件邮寄截止时间：2026年10月14日止（以邮寄签收时间为准），邮寄地址：云南省普洱市景东县北川路8号县人民医院招标采购办，叶老师（收），联系电话：0879-6227368。

重要提示：邮寄外包装注明项目名称、供应商全称，密封响应文件，因快递延误、破损等风险由供应商自行承担。

6、本项目不接受联合体响应。

二、其他补充事宜

1、质量要求：提供产品需满足国家相关法律法规规定及行业相关标准规范及业主方服务要求。

2、我方拒绝接受未密封并未在封面加盖公章的响应文件。

3、我方拒绝不规范、不装订成册的响应文件。

4、我方不接受无经营资质（超范围）及超过指定截止时间的响应文件。

5、我方组织院内评审专家结合我院实际及性价比综合评审，不承诺选择最低报价的供应商。

6、本项目完成采购后，将在我院官方网站发布成交公告。

7、参与投标的供应商一旦被选中，必须按时签定合同（成交公告发布30天内），否则将被列入我院不良供应商名单。

三、联系方式

地址：云南省景东县北川路8号县人民医院招标采购办。

联系方式：杨老师、叶老师，（0879）6227368。

第二章  采购需求及评审标准

一、采购货物一览表

| 标段 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A标段 | 动态心电图记录仪 | 5 | 台 | 20000 | 100000 |

注：1、所提供的设备生产日期必须在中标通知书发出之日起，半年以内的新产品。

2、报价包含主机、全部配套附件、软件授权、系统对接、运输、安装、调试、培训、质保、税费等全部费用，采购人不再支付其他任何费用。

3、每台设备配套一次性心电电极≥50片。

A标段  动态心电图记录仪技术参数

一、主要功能参数

1、★支持12导及3通道心电数据采集，两种记录模式可切换；记录时长：连续记录时间≥72小时；记录过程中更换电池不影响已记录数据，具备续采功能；

2、★采集性能（提供注册检验报告或产品技术说明书证明）：

（1）系统噪声≤15μV（峰-峰值）；

（2）输入阻抗≥50MΩ；

（3）共模抑制比≥100dB；

（4）频率响应：0.05Hz～100Hz；

（5）时间常数≥3.2s；

（6）耐极化电压≥±600mV；具备状态信息提示功能：支持低电量提示、导联未接入/脱落提醒、存储介质插入提醒；

3、★实时监测：采集设备自带显示屏，可实时预览心电波形；具备低电量提示、导联未接入/脱落提醒、存储介质插入及存储异常提醒功能；

4、★数据导出：支持USB、可插拔存储介质两种方式导出数据；可插拔存储介质单卡存储容量≥16AB，导出数据可被配套分析软件直接读取；

5、★心电分析软件（提供软件相关注册证明或注册检验证明或产品技术说明书证明）：

具备心电数据导入、回放、测量与分析、编辑、报告生成及时显示功能；具备心搏检测与分类、心律失常自动分析、ST段测量等自动分析功能；可同时支持≥60台记录设备与服务器之间交互，支持在线查看、调用及诊断。

6、★系统对接：所投设备及分析软件须与采购人使用系统实现数据无缝对接，接口对接相关费用全部包含在投标总价中，采购人不再另行支付对接费用。

7、★采样精度≥24位，耐极化电压≥±600mV。

8、★增益准确度：增益可选20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV，各增益档位下输入信号等效到输入的最大振幅误差≤±1%；增益稳定性：开机1min后，72h内增益变化≤1%。

9、★起搏器分析：支持起搏心搏自动识别与显示，支持多品牌常见起搏器工作功能自动识别与分析；

10、★房颤分析：支持房颤快速分析功能，可列表展示房颤类型、发生时间及持续时间。

11、设备管理：支持非接触式智能识别读取设备序列号信息，辅助设备登记、挂盒管理工作（可通过NFC/RFID等方式实现），提供产品说明书或检测报告予以证明；

二、常规功能参数

1、支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、睡眠呼吸暂停、心室晚电位、心房晚电位、瀑布图等高级分析功能。

2、支持P波形态区分（P波叠加放大反混淆）、Lorenz散点图、差值散点图、组合散点图、K线图、栅栏图、全览图、直方图、RR间期/PR间期图等分析工具。

3、第三方数据兼容：分析软件支持第三方动态心电数据导入，该功能可提供注册检验报告或产品注册资料予以证明；

4、事件及运动记录：具备患者事件按钮，支持患者手动事件标记记录；设备可采集三维加速度传感器运动数据；

5、诊断报告：提供诊断结论界面，支持典型图挑选、心搏信息自动统计展示、自定义词库、统计表格、结论模板及报告预览打印功能。

6、支持蓝牙传输功能，可将波形数据实时传输至外部终端。

7、支持导联纠错功能及分段导联纠错功能。

8、支持心搏批量插入、修改、删除；支持选择片段波形后重新解析；支持手动设置无效波形；支持全局撤销。

9、支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数。

10、网络化功能：采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与医共体成员单位之间原始数据的远程传输、管理和共享。

11、每台设备与服务器之间的连接相互独立，通过TCP/IP协议传输心电数据文件。

12、支持通过USB高速电缆、可插拔存储介质读卡器、无线蓝牙三种方式传输动态心电图数据。

三、配置及附件要求（每台）

记录器主机1台、12导联线1根、电池1组、可插拔存储介质1张（存储容量≥16AB）、数据线/充电座1套、一次性心电电极≥50片、软件网络端口及授权1套、使用说明书、保修卡等随机资料齐全。

四、售后服务要求

1、质保期：整机（含软件）质保≥36个月，自验收合格之日起计算。

2、售后服务：质保期内免费维修；接到报修电话后2小时内响应，24小时内到达现场处理；在云南省内设有售后服务网点或授权服务合作机构（外地企业可承诺中标后在云南省内设立服务机构）。

3、培训：免费提供不少于2次的操作及分析软件使用培训，直至科室人员能独立操作使用。

4、备件保障：质保期内免费提供易损件更换，长期保证维修备件及导联线等耗材供应。

5、验收：按注册证、注册检验报告及本技术参数逐项验收，随货提供设备铭牌照片、合格证、装箱单及注册证复印件。

综合评审标准（总分100分）

| 评审项目 | 报价 | 项目实施方案 | 售后服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 16 | 14 | 40 |

1、报价30分：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30。

说明：满足全部采购需求的有效报价中最低报价为本项目院内采购基准价。

2、项目实施方案（16分）

①方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、设备质量保证措施、设备风险防范措施，整体方案针对性较强，提供项目风险管理措施，能提供系统联调及验收方案，方案全面、描述详细，完全准确地理解项目需求，部署科学可靠的，得10-16分；

②方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、设备质量保证措施、设备风险防范措施，整体方案针对性强，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划的，得5-9分；

③无方案或方案不详细，仅简单包含部分实施内容，整体方案符合实际情况的得0-4分。

3、售后服务方案（14分）

根据投标人的售后服务方案，包括安装要求及方案、调试、系统对接保障、保修期、保修期内和保修期外维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、应急处理方案、技术人员资质、云南省内服务网点承诺等综合评定。

①售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书针对本项目特点，服务措施充分合理、响应效率满足需求，培训、备件保障、系统运维方案具体到位的得10-14分；

②售后服务方案较简单，仅对采购要求部分细化，针对性不足，部分保障措施不够充分的得6-9分；

③售后服务方案简单，或服务承诺可行性低，无法保障项目基本需求的得0-5分。

4、参数需求（40分）：★重要技术参数每负偏离1条扣2分；非★技术参数每负偏离1条扣1分；扣分累计扣满40分即止，不进行负向倒扣。

第三章  响应文件制作模板（参考）

项目编号：YNGWCG202616

景东县人民医院2026年第16批设备器械院内采购项目

（A标段：动态心电图记录仪）

响 应 文 件

响应单位名称：____________________(盖公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：________(签字)

日期：____年____月____日

联系电话：____________________

目录

序号................... ........................................页码

序号...........................................................页码

序号...........................................................页码

一、资格审查部分

提供：营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（复印件加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人/委托代理人身份证（复印件加盖公章）；医疗器械经营许可证（复印件加盖公章）；产品医疗器械注册证；厂家投标需附加生产许可证复印件加盖公章。

二、商务技术部分

1、开标一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 单价（元） | 总价（元） | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电图记录仪 | 5/台 |  |  |  |  |  |

合计人民币小写（含税）：__________元；大写：____________元整。

响应人全称（加盖公章）：

法定代表或委托代理人签字：

2、设备分项报价及服务承诺表

| 项目 | 承诺价格及服务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单台设备报价(元) |  | 含全部配件、软件授权，每台配套电极≥50片 |
| 总报价（合计）元 |  | 含对接、运输、安装、调试、培训、质保、税费等全部费用 |
| 生产厂家/品牌 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 交货期（合同签订之日起） |  |  |
| 质保期（自验收合格之日起） | 个月 |  |
| 故障响应时间 | 接到报修 小时响应 |  |
| 故障后到达现场时间 | 小时内到达现场 |  |
| 云南省内服务网点承诺 |  |  |
| 其他增值服务 |  |  |

响应人全称（加盖公章）：

法定代表或委托代理人签字：

承诺时间：

3、参数偏离表

| 采购参数条款号 | 采购文件的参数条款内容 | 响应参数情况 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注（证书/说明书证明材料索引） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：实质性条款★1 | ★支持12导及3通道心电数据采集，两种记录模式可切换； |  |  |  |

注：逐条复制采购文件技术参数进行应答，★实质性条款、▲重要参数必须提供对应证明材料索引。

4、响应函

致：景东彝族自治县人民医院：

我方已仔细研究了景东县人民医院2026年第16批设备器械采购项目（A标段动态心电图记录仪）采购文件全部内容，对采购文件无异议，愿意以开标一览表的总价提供全部货物及服务。

我方承诺响应有效期为响应截止之日起90个日历天，响应有效期内不修改、撤销响应文件。

我方承诺提交全部资料真实、准确、有效，否则自行承担全部后果。

如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知后30日内和贵院签订合同；

（2）我方承诺按合同完成供货、安装调试、系统对接、培训，设备通过逐项验收；

（3）我方承诺严格履行系统对接义务，中标签合同前完成与贵院系统平台联调测试。

其他补充说明：____________________________________________________

响应单位（盖章）：

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日

四、法定代表人(单位负责人)身份证明书

响应人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月       日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系	                   (响应人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

响应人：	           (盖章)

日  期：     年   月   日

法定代表人(单位负责人)身份证正反面

五、授权委托书

本人             (姓名)系                      (响应人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

投 标 人：                        (盖章)

法定代表人(单位负责人)：           (盖章)

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日期：       年    月    日

代理人身份证正反面

六、响应人基本情况表

| 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 类型 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |
| 住所 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  | 电话 |  |
| 响应人须知要求响应人需具有的各类资质证书(若有) | 证书类型 |  |  |  |
|  | 证书等级 |  |  |  |
|  | 证书编号 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 响应人关联企业情况(包括但不限于与响应人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

七、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料。

八、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

九、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供近6个月任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

十、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：             （采购人）

（响应人自行承诺及说明，内容自拟）

响应人：	                                    (盖章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	             (盖章)

日期：         年 	 月    日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

十一、企业实力

此部分不提供格式，由响应人根据采购人要求及自身实际情况自行填写

十二、项目实施计划及交货期

此部分不提供格式，由响应人根据采购人要求及自身实际情况自行填写

十三、售后服务及后续培训支持服务

此部分不提供格式，由响应人根据采购人要求及自身实际情况自行填写

十四、质保期

此部分不提供格式，由响应人根据采购人要求及自身实际情况自行填写

十五、近三年云南省内同类业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

要求附中标通知书或合同扫描件

十六、履约承诺书

我单位承诺：

(一)我单位已详细阅读并完全理解、同意《采购文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《采购文件》规定期间内书面提出的疑问外，将严格按采购人确定的技术及商务要求等履行响应承诺；

(二)按采购要求编制响应报价；我单位的响应报价包括《采购文件》所述报价组成的所有内容、并包括《采购文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用；

我单位确认本次响应报价未低于成本价，保证按《采购文件》要求及响应承诺的质量诚信履约。

(三)我单位保证在《采购文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

(四)除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由(包括违背上述承诺的事项)提出不能满足《采购文件》技术、交货完工期等要求或不能实现响应承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还其响应保证金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

响应人：	           (盖章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (盖章)

日期：      年     月    日

十七、其他资料

(一)响应人认为需要提交的其他资料，如生产厂家资质、产品资质、产品彩页等